## Slide 1: d(K-,n)反応による粒子の精密分光実験のための 液体重水素標的開発
川﨑 新吾
大阪大学核物理研究センター野海研究室
2012/03/25

## Slide 2
阪大理、阪大RCNPA、理研B、KEKC、東大理D、東大教養E、東工大理F、京大理G、大阪電通大H、INFN-TorinoI、INFN-LNFJ、SMIK、ソウル国立大L、ミュンヘン工大M、Torino大N、Victoria大O、東北大理P
o 川﨑新吾、井上謙太郎、榎本瞬、太田岳史、阪口篤志、吉田幸太郎、味村周平A、野海博之A、板橋健太B、岩崎雅彦B、應田治彦B、大西宏明B、岡田信二B、佐久間史典B、友野大B、山崎敏光B、飯尾雅実C、石元茂C、岩井正明C、鈴木祥仁C、関本美知子C、豊田晃久C、石川隆D、佐藤将春D、鈴木隆敏D、施赫將D、竜野秀行D、橋本直D、早野龍五D、藤原裕也D、松田恭幸E、康寛史F、徳田真F、佐田優太G、永江知文G、平岩聡彦G、藤岡宏之G、福田共和H、溝井浩H、D.FasoI、O.MorraI、 M.BragadireanuJ、C.CurceanuJ、C.GuaraldoJ、M.IliescuJ、D.PietreanuJ、D.SirghiJ、F.SirghiJ、P.B¨ehlerK、M.CargnelliK、石渡智一K、J.MartonK、鈴木謙K、E.WidmannK、J.ZmeskalK、H.BhangL、S.ChoiL、H.YimL、P.KienleM、L.BussoN、G.BeerO、塚田暁P
The J-PARC E31 Collaboration

## Slide 3
目次
Λ(1405)研究背景
J-PARC-E31実験
液体重水素標的開発
  標的容器
  水素液化試験
まとめと今後

## Slide 4
Λ(1405)研究背景・動機
励起状態ハドロンの
内部構造の理解
クォーク-ハドロン形成の理解
,,m=1405.1MeV), (PDG-2011)
クォーク模型では
Λ(1405) (u,d,s)の第一励起状態
sクォークを含まない励起状態を含めて一番軽い粒子
単純な構成子クォークで説明できていない
[2]T.Hyodo and A.Weise,Phys.RevC77,035204(2008)
・K-pの分子共鳴状態がΛのスペクトル近傍に極を持つことが
カイラルユニタリーモデルによって示唆されている。
これに対して
Λ(1405)はこうした２つの共鳴状態
の重ね合わせである可能性
他にもΛ(1405)に対するクォーク模型
以外のモデルがある

## Slide 5
E31実験セットアップ
場所: J-PARCハドロンホール、K1.8BR
d(,n)Y 反応を用いてΛ(1405)の直接生成を行い、
共鳴状態のピーク位置、崩壊幅を調べる。

## Slide 6
E31用液体重水素標的
液体重水素標的の構成
標的の特徴
・GM冷凍機による高熱伝導
蒸留器冷却、輻射シール
ド冷却
・ヒーターでの温度調整
・蒸留器標的容器(液体)
標的容器蒸留器(ガス)、
重水素循環システム
・冷却器真空断熱
E31実験からの要請
・標的周りの物質量の抑制
・反応断面積測定値の一定
保持のため液体重水素
温度の安定保持
標的の周りに高い立体角で
測定器がくるようにし、かつ装置
そのものが検出の邪魔にならな
いような設計
(GM冷凍機仕様)
1st Stage 50 K @35 W
2nd Stage 4.2 K @1.5 W
重水素
沸点 23.8 K
融点 18.7 K

## Slide 7
今回の冷却試験の
セットアップ
②
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
圧力計
①真空計(クリスタルゲージ)
②蒸気圧計(バラトロン)
温度センサー(抵抗式温度計 4端子法測定)
③1st Stage(Pt100)
④radiation shield box底(下流)(Pt100)
⑤radiation shield box底(上流)(Pt100)
⑥cold finger(PtCo)(温度制御)
⑦heat exchanger(PtCo)
⑧ヒーター(25Ω)×2
センサー類配線図
段階的な冷却試験(問題箇所の特定を容易にする)
1 熱交換器単体での水素液化、安定保持
2 標的容器の取り付け、液体水素循環試験
3 本番用セットアップでの試験
圧力センサー＆安全弁
輻射シールドボックス
1st stage コールドヘッド
2nd stage コールドヘッド
コールドフィンガー
熱交換機
GM冷凍機
ガス導入口
排気口
(断熱真空)
標的容器
Al板

## Slide 8
標的容器
標的容器の試作機構造
耐圧テストの様子
(差圧:4 atm)
容器物質量による検出効率への影響
・Beam Window の素材 SUS vs PET
PETキャップとSUSウィンドウの検出効率
崩壊モード | PETキャップ | SUSウィンドウ
 | 1.07 ± 0.05 % | 1.11 ± 0.07 %
 | 1.23 ± 0.02 % | 1.24 ± 0.02 %
 | 18.4 ± 0.25 % | 18.2 ± 0.31 %
崩壊モード | PETキャップ | SUSウィンドウ
 | 1.07 ± 0.05 % | 1.11 ± 0.07 %
 | 1.23 ± 0.02 % | 1.24 ± 0.02 %
 | 18.4 ± 0.25 % | 18.2 ± 0.31 %
・運転時にかかる圧力: 2atm

## Slide 9
標的容器への液体水素循環試験
水素を熱交換器に入れた状態から20 Kまで冷却
水素飽和蒸気圧曲線
冷却中の水素圧力
・実測値
熱交換器内の温度と圧力の時間変化
液化がおこり、標的容器への
液体水素の移動が起こっている
圧力 mbar
温度 K

## Slide 10
液体の安定した温度制御
液体水素温度 (heat exchanger)
Setpoint 20 K
20.0 K Δ～0.1 K
液体水素の密度の揺らぎ～0.14 %
反応断面積の測定値の揺らぎ～0.14 %
反応断面積の統計誤差(数 %)に対して
無視できる。
液体重水素（水素）の密度と温度関係

## Slide 11
冷却能力の測定
標的容器をスーパーインシュレーターで覆う
スーパーインシュレーター
で巻かれた標的容器
Chart: 熱交換器 温度 K
| 19.71696 | 20.708120000000001 | 21.774380000000001 | 23.29345 | 24.652360000000002 | 25.700040000000001 | 26.547260000000001 | 18.647379999999998 | 19.988199999999999 | 20.99681 | 22.066400000000002 | 23.972750000000001 | 25.039729999999999 | 26.059670000000001 | 27.110579999999999 | 18.93544 | 20.780044 | 21.166198999999999 | 21.485973000000001 | 21.774249999999999 | 22.064167000000001 | 22.383095999999998 | 22.671559999999999 | 22.985140000000001 | 23.451806000000001 | 22.778905999999999 | 22.870736999999998 | 20.485250000000001 | 20.183454999999999 | 19.876519999999999 | 19.579028000000001 | 19.295164 | 18.999813
target cell有り(スーパーインシュレーター巻き) | 15.3965 | 15.8886 | 16.4356 | 16.9173 | 17.9474 | 18.3719 | 18.7531 | 15.0068
target cell 有り | 11.7028 | 12.1937 | 13.0683 | 13.3524 | 13.8542 | 14.2208 | 14.5766 | 11.0918
液体水素温度領域での
冷却能力(熱交換器を各温度
にするのに必要なヒーター出力)
約4 W改善
標的容器までの配管
への熱輻射～6 W
輻射シールドがなくても
液化は期待できる。
輻射シールドより
物質量の少ない
スーパーインシュレーター
と比較する
・ スーパーインシュレーター有り
・ スーパーインシュレーター無し

## Slide 12
まとめと今後
E31実験用液体重水素標的開発を行なった。
・重水素ガスの安全な運転のために
リモートオンライン温度制御システムの構成。
・代替品である水素を用いて熱交換器での少量液化及び
液体の安定保持の成功。
・熱交換器-標的容器間の水素の循環を確認。
・標的容器のシミュレーションを用いたR＆D SUSウィンドウの使用
・輻射シールド(横方)は不要であることが判明。
結論
今回の冷却試験で、開発した液体重水素標的と温度制御システムが正常に
働くことが示された。
今後
・最終的な実機として完成させる。

## Slide 13
BACK UP

## Slide 14
Chart: 2 nd Stage 温度(K)
| 9.4766320000000004 | 11.227539999999999 | 13.13147 | 15.023009999999999 | 16.898099999999999 | 18.839099999999998 | 20.990950000000002 | 22.776720000000001 | 24.769539999999999 | 8.2069100000000006 | 6.0336280000000002 | 6.9816989999999999 | 7.9505160000000004 | 8.9443160000000006 | 9.9655380000000005 | 10.954510000000001 | 11.955360000000001 | 12.946820000000001 | 13.951661 | 14.964370000000001 | 16.08981 | 17.15728 | 18.227879999999999 | 19.246310000000001 | 20.275269999999999 | 21.295400000000001 | 22.25346 | 23.175830000000001 | 24.127009999999999 | 25.083169999999999 | 26.04851 | 20.002120000000001 | 21.00611 | 21.9984 | 22.983969999999999 | 23.99878 | 24.998989999999999 | 25.99952 | 19.011220000000002
ターゲットセルあり | 2.855 | 6.0848 | 7.5261 | 8.8467 | 10.154 | 11.3887 | 12.4957 | 13.4137 | 14.2645 | 0
ターゲットセルなし | 2.471 | 3.4988 | 5.3109 | 7.4697 | 8.9914 | 11.4308 | 11.8434 | 12.5552 | 13.0709 | 13.8721 | 14.5046 | 15.5914 | 16.2245 | 17.115 | 17.9289 | 18.0874 | 18.6079 | 19.0481 | 19.4545 | 19.7967 | 20.1289
ターゲットセル+スーパーインシュレーター | 15.3965 | 15.8886 | 16.4356 | 16.9173 | 17.9474 | 18.3719 | 18.7531 | 15.0068
クーリングパワー(液体水素温度領域外を含む)

## Slide 15
真空度、熱換器の圧力、温度が
同時に悪くなる。
標的容器 リーク発生による
断熱真空の悪化
真空容器からの熱負荷による
熱交換器の温度上昇、水素圧力上昇
低温での標的容器のリーク

## Slide 16
p：後方散乱の傾向
BPD-time of flight法による運動量測定
BPC-崩壊直後の軌道測定(運動量,崩壊地点)
n：前方散乱
NC-time of flight法による運動量測定
：ソレノイドによる婉曲
CDC-婉曲軌道の測定(運動量,崩壊地点)
TPC-z方向崩壊地点の測定
崩壊モードの同定
①,② 両方の測定
① ② Yとmissing mass Σ 質量と一致するπの符号の違い
③,⑤ ④ のinvariant mass ③,⑤はΛ 質量と一致
③ ⑤,④ Yと()とのmissing mass  ③は の分 質量 より大きい
図3.9シュミレーションの標的容器ジオメトリー
測定器の説明

## Slide 17
崩壊モード検出条件の評価
① ②
Y ①
②
③,⑤ ④
①
②
Y ③
④
⑤
③
④
⑤
Y-missing massカット条件
+p invariant massカット条件

## Slide 18
③ ⑤,④
Y-() missing mass
K-(d,Y)n 反応
Λ(1405)
:,
は
との干渉項が混ざる

## Slide 19
PET円筒の厚さに関する検出効率の変化
PET厚さの範囲
0.25-0.3mmに影響なし
Geant4によるシミュレーション
容器物質量による検出効率への影響
・PET Cylinder の厚さ
・Beam Window の素材 SUS vs PET
後方散乱pはΛ(1405)と直接結びついた崩壊モードの崩壊粒子
SUSウィンドウによるp検出の影響
崩壊モード | t = 0.3 mm | t = 0.6 mm
 | 1.09 ± 0.03 % | 1.08 ± 0.03 %
 | 1.25 ± 0.03 % | 1.26 ± 0.02 %
 | 18.7 ± 0.2 % | 18.6 ± 0.2 %
崩壊モード | t = 0.3 mm | t = 0.6 mm
 | 1.09 ± 0.03 % | 1.08 ± 0.03 %
 | 1.25 ± 0.03 % | 1.26 ± 0.02 %
 | 18.7 ± 0.2 % | 18.6 ± 0.2 %

## Slide 20
Lakeshore  ヒーターへの
出力電流量制御(PID制御)
PID制御
標的の各温度をリモートで監視する。
冷却中、重水素の
固化(凝固点 18.7 K：1 atm)を防ぐために
温度調整を行う。
setpointに収束
温度コントロールシステムの詳細

## Slide 21
耐圧試験、リークの確認
・標的容器単体耐圧試験
ヘリウムガス 4気圧 1時間 変化なし
・熱交換器への取り付け
・重水素ラインのリーク確認
真空容器の真空度 Pa 18時間後変化なし
冷却前に標的容器にかける圧力 2気圧(空気の混入を防ぐ)

## Slide 22
20.8 Kで長期安定保持(16時間)
熱交換器温度
液体水素の密度の揺らぎ～0.14 %
反応断面積の測定値の揺らぎ～0.14 %
反応断面積の統計誤差(数 %)に対して無視できる。

## Slide 23
標的開発項目
○標的容器(薄肉材料を用いた容器の試験)
○重水素温度制御システムの構成(システムの安全性)
○標的組み立て
○蒸留器単体での水素液化試験(液化の成功、
温度一定保持)
○標的容器への循環試験(標的冷却の確認)
○冷却能力測定(能力の有意な改善)

## Slide 24
熱交換器単体水素冷却試験
冷却中の水素圧力
20 Kに制御された熱交換器に室温の水素を入れる
cold finger 20 K
control
・実測値
水素の飽和蒸気圧曲線
標的運転セットアップ
熱交換器内の温度と圧力の時間変化

## Slide 25
温度制御 (cold finger)
PETキャップとSUSウィンドウの検出効率
SUSウィンドウの採用
SUSウィンドウの方が
強度がある。
崩壊モード | PETキャップ | SUSウィンドウ
 | 1.07 ± 0.05 % | 1.11 ± 0.07 %
 | 1.23 ± 0.02 % | 1.24 ± 0.02 %
 | 18.4 ± 0.25 % | 18.2 ± 0.31 %
崩壊モード | PETキャップ | SUSウィンドウ
 | 1.07 ± 0.05 % | 1.11 ± 0.07 %
 | 1.23 ± 0.02 % | 1.24 ± 0.02 %
 | 18.4 ± 0.25 % | 18.2 ± 0.31 %
Geant4によるシミュレーション
容器物質量による検出効率への影響
・Beam Window の素材 SUS vs PET
後方散乱pはΛ(1405)と直接結びついた崩壊モードの崩壊粒子
SUSウィンドウによるp検出の影響

## Slide 26
d(,n)Y 反応を用いてΛ(1405)の直接生成を行い、
共鳴状態のピーク位置、崩壊幅を調べる。
J-PARC-E31実験
d(,n)Y
・前方に中性子(n)を散乱させることでとpの散乱状態を実現する。
反応によって生成されるハイペロン(Y)の崩壊
Y ①
②
③
④
⑤
これによりアイソスピンのモードをすべて分離する。
①はYと()のmissing mass の違いから④,⑤と区別される。
  ④はinvariant massから①,⑤と区別される。
②, ③はを捕まえることで他のモードから区別される。Yと
missing mass によりお互いを区別する。

## Slide 27
圧力センサー＆安全弁
輻射シールドボックス
1st stage コールドヘッド
2nd stage コールドヘッド
コールドフィンガー
熱交換機
GM冷凍機
ガス導入口
排気口
(断熱真空)
標的容器
Al板